ELEKTRİKLİ PNÖMATİK TURNİKE SİSTEMİ

TOURNİQUET TOUCHTT15

- Tedarik edilecek elektrikli pnömatik turnike sistemi, ekstremite cerrahisi sırasında üst ve alt ekstremitelerde kan akışının geçici olarak oklüzyonunu sağlayarak kansız cerrahi saha oluşturulması amacıyla kullanılacak olup, CE ve/veya FDA sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz, 100-240 VAC universal güç girişini desteklemelidir. Cihazın boyutları yükseklik 186 mm, genişlik 263 mm, derinlik 226 mm olmalı ve toplam ağırlığı 4.5 kg'ı geçmemelidir.

- TT20 modeli iki adet manşet kanalına sahip olmalı ve tek manşet, iki adet tek manşet veya çift manşet ile kullanılabilmelidir. TT15 modeli ise bir adet manşet kanalı ve bir adet irrigasyon kanalına sahip olmalıdır.

- Manşet kanalı basınç aralığı 80-500 mmHg olmalı, irrigasyon kanalı basınç aralığı 50-300 mmHg olmalıdır.

- Cihaz, 8 inç (800 x 480 piksel) dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Ekran geniş görüş açısı (170°) sunmalı, düşük yansımalı, mat ve parlama önleyici özellikte olmalıdır.

- Dokunmatik ekran %100 premium camdan üretilmeli, cerrahi eldivenlerle kullanıma uygun olmalı ve kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.

- Cihaz, Lityum-iyon bataryaya (14.4 V - 93.6 Wh) sahip olmalı ve yaklaşık 8 saat yedek çalışma süresi sağlamalıdır.

- Zamanlayıcı alarm sistemi bulunmalıdır. Alarm süresi 15-120 dakika arasında ayarlanabilmeli, ayarlanan süreye ulaşıldığında kullanıcı uyarılmalı ve alarm süresi 10, 20 veya 30 dakika uzatılabilmelidir.

- Hızlı Seçim Butonları (Fast Choice Buttons) özelliği bulunmalı, bu sayede önceden ayarlanmış basınç ve süre değerleri yalnızca iki dokunuşla değiştirilebilmeli, cerrahi işlemler sırasında hızlı basınç değişikliklerine olanak tanımalıdır.

- İrrigasyon portu, turnike manşetlerinin yanlış bağlanmasını önlemek için basınçlı infüzyon manşetine özel konektöre sahip olmalıdır.

- USB portu bulunmalı, yazılım güncellemeleri yapılabilmeli ve cihaz analizi için log dosyası kaydedilebilmelidir.

- Cihaz gövdesi entegre tutamağa sahip olmalı, çok dayanıklı malzemeden üretilmeli ve kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.

- Varsayılan ayarlar, süre ve basıncın kişiselleştirilmiş ön ayarına izin vermeli, kalibrasyon, öz test ve sızıntı testi ile kolay bakım imkanı sunmalıdır.

- Cihaz ile birlikte 3.0 m uzunluğunda spiralli bağlantı hortumu verilmelidir. Mavi ve siyah renkli hortumlar sağlanmalıdır.

- Bağlantı hortumları kıvrılmaya dayanıklı poliüretan veya silikon malzemeden üretilmelidir.

- Cihaz, medikal ortamlarda kullanıma uygun olmalı ve dezenfektan maddelerle temizlenebilir yüzeylere sahip olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmeli, Türkçe kullanım kılavuzu, teknik çizimler ve garanti belgesi ile birlikte verilmelidir.

- Üretici firma, CE belgeli olmalı ve ürünler ISO 13485 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürünler doğal kauçuk lateks içermemeli ve CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e göre etiketleme gerektiren ftalat içermemelidir.