ELEKTRİKLİ PNÖMATİK IRVATURNİKE SİSTEMİ

TOURNİQUET TOUCH TT20

- Tedarik edilecek elektrikli pnömatik turnike sistemi, ekstremite cerrahisi sırasında üst ve alt ekstremitelerde kan akışının geçici olarak oklüzyonunu sağlayarak kansız cerrahi saha oluşturulması amacıyla kullanılacak olup, CE ve/veya FDA sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz, 100-240 VAC universal güç girişini desteklemelidir. Cihazın boyutları yükseklik 186 mm, genişlik 263 mm, derinlik 226 mm olmalı ve toplam ağırlığı 4.5 kg'ı geçmemelidir.

- TT20 modeli iki adet manşet kanalına sahip olmalı ve tek manşet, iki adet tek manşet veya çift manşet ile kullanılabilmelidir. Manşet kanalı basınç aralığı 80-500 mmHg olmalı,

- Cihaz, 8 inç (800 x 480 piksel) dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Ekran geniş görüş açısı (170°) sunmalı, düşük yansımalı, mat ve parlama önleyici özellikte olmalıdır.

- Dokunmatik ekran %100 premium camdan üretilmeli, cerrahi eldivenlerle kullanıma uygun olmalı ve kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.

- Cihaz, Lityum-iyon bataryaya (14.4 V - 93.6 Wh) sahip olmalı ve yaklaşık 8 saat yedek çalışma süresi sağlamalıdır.

- Zamanlayıcı alarm sistemi bulunmalıdır. Alarm süresi 15-120 dakika arasında ayarlanabilmeli, ayarlanan süreye ulaşıldığında kullanıcı uyarılmalı ve alarm süresi 10, 20 veya 30 dakika uzatılabilmelidir.

- Hızlı Seçim Butonları (Fast Choice Buttons) özelliği bulunmalı, bu sayede önceden ayarlanmış basınç ve süre değerleri yalnızca iki dokunuşla değiştirilebilmeli, cerrahi işlemler sırasında hızlı basınç değişikliklerine olanak tanımalıdır.

- İntravenöz Rejyonel Anestezi (IVRA) için güvenlik kilidi bulunmalı, manşetin kazara söndürülmesi riskini azaltmalı ve ani IVRA kaybını önlemelidir.

- USB portu bulunmalı, yazılım güncellemeleri yapılabilmeli ve cihaz analizi için log dosyası kaydedilebilmelidir.

- Cihaz gövdesi entegre tutamağa sahip olmalı, çok dayanıklı malzemeden üretilmeli ve kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.

- Varsayılan ayarlar, süre ve basıncın kişiselleştirilmiş ön ayarına izin vermeli, kalibrasyon, öz test ve sızıntı testi ile kolay bakım imkanı sunmalıdır.

- Cihaz ile birlikte 3.0 m uzunluğunda spiralli bağlantı hortumu verilmelidir. TT20 için mavi ve kırmızı, Bağlantı hortumları kıvrılmaya dayanıklı poliüretan veya silikon malzemeden üretilmelidir.

- Cihaz, medikal ortamlarda kullanıma uygun olmalı ve dezenfektan maddelerle temizlenebilir yüzeylere sahip olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmeli, Türkçe kullanım kılavuzu, teknik çizimler ve garanti belgesi ile birlikte verilmelidir.

- Üretici firma, CE belgeli olmalı ve ürünler ISO 13485 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürünler doğal kauçuk lateks içermemeli ve CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008'e göre etiketleme gerektiren ftalat içermemelidir.