SİLİKON TURNİKE MANŞONLARI (TEK VE ÇİFT MANŞET SEÇENEKLİ)

- Turnike manşonu, yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- 134°C sıcaklıkta minimum 5 dakika buharlı otoklavda en az 50 defa yeniden işlenebilir / sterilize edilebilir olmalıdır. PVC içermemelidir.

- Ürün Ürün, UDI (Unique Device Identification) kodu içermelidir.Seri numarasıyla izlenebilir olmalıdır.

- Ürün hem düz hem konik şekillerde mevcut olmalıdır.
Farklı beden seçenekleri renk kodlaması ile belirtilmiş olmalıdır.

- Manşon malzemesi dayanıklı, bükülmeye karşı dirençli silikon olmalıdır.

- Hortumlar silikon malzemeden üretilmiş olmalı, bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Silikon kaf kolay temizlenebilir ve hızlı kuruyabilir yapıda olmalıdır.

- Velcro bağlantı sistemi sayesinde ekstremiteye güvenli şekilde sabitlenmelidir.

- Manşon yüzeyi kullanıcı ve hastaya zarar vermeyecek şekilde yumuşak olmalıdır düz (silindirik) manşon

- Proksimal ve distal uçlar arasında çap farkı bulunmamalıdır. Küçük ve orta boy üst ekstremitelerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konik manşet proksimal uçtan distale doğru daralan tasarıma sahip olmalıdır.
Alt ekstremitelerde kullanıma uygundur.

- Manşonun kaymasını önlemek amacıyla yüzeyinde özel kabarcıklı (dalga desenli) yapı bulunmalıdır.

- IVRA için çift manşet modeli ayrı havalandırmalı iki kaf içermelidir. Hızlı serbest bırakmalı, kapak dahil metal bağlantı elemanlarına sahip olmalıdır.

- Konik ve düz formda çift manşon seçenekleri bulunmalıdır.

| Tek manşet Modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Tek manşet Model En ( Cm. / Inch ) | Tek manşet Modeli Renk |
| --- | --- | --- |
| 20 cm (8") | 2.5 cm (1.0") | Beyaz |
| 30 cm (12") | 4 cm (1.6") | Mavi |
| 35 cm (14") | 6 cm (2.4") | Sarı |
| 46 cm (18") | 7.5 cm (3.0") | Kırmızı |
| 46 cm (18") | 11 cm (4.3") konik | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 11 cm (4.3") konik | Yeşil |
| 76 cm (30") | 11 cm (4.3") konik | Lacivert |
| 86 cm (34") | 11 cm (4.3") konik | Kahverengi |
| Çift manşet Modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Çift manşet modeli En ( Cm. / Inch ) | Çift manşet Modeli Renk |
| 35 cm (12") | 12 cm (4.7") | Mavi |
| 46 cm (18") | 12 cm (4.7") | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 13.5 cm (5.3") | Yeşil |

- Ürün buharlı otoklavda 134°C’de sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Sterilizasyon işleminden sonra performansında bozulma olmamalıdır.

- CE belgeli olmalı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygunluk sağlamalıdır.