### YENiDEN KULLANILABİLİR, SiLİNEBİLiR RİVA SET

Turnike, silinebilir manşon
(Yeniden Kullanılabilir, Silinebilir, Dezenfeksiyon Uyumlu)

#### Kullanım Amacı

1.1. Turnike silinebilir manşon, intravenöz bölgesel anestezi (IVRA) veya turnike uygulaması gereken durumlarda, ekstremiteye kan akışını geçici olarak durdurmak amacıyla kullanılacaktır.
1.2. Ürün manuel Silinebilir, Dezenfeksiyon Uyumlu ile tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
1.3. Hastanelerde enfeksiyon kontrol protokollerine uyumlu, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm sağlamalıdır.

#### 2. Genel Özellikler

#### 2.1. Ürün dayanıklı ve hafif yapıda olmalı içinde ilave şişirme yastığı olmamalı, uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.
2.2. Silinebilir, Dezenfeksiyon sonrası hızlı kuruyarak kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale gelmelidir.
2.3. Ürün düz ve konik formlarda sunulmalıdır:
 2.3.1. Düz form: Küçük ve orta boy üst ekstremiteler için kullanılmalıdır.
 2.3.2. Konik form: Konik alt ekstremiteler için anatomik uyum sağlamalıdır.
2.4. Manşet tasarımı, ekstremiteye rahat ve güvenli oturmalı; kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmış entegre plastik destek parçaları içermelidir.
2.5. Manşet üzerinde renk kodlu kurdele ile boyutlarına göre kolayca ayırt edilebilir olmalıdır.
2.6. Velcro bağlantı sistemi ile ekstremiteye güvenli sabitleme sağlanmalı ve renk kodlu kurdele ile ikinci güvenlik sağlanmalı , ekstra kilitli kemere ihtiyaç duymamalıdır..
2.7. Ürün PVC içermemeli, hasta güvenliği açısından toksik madde içermemelidir.

#### 3. Teknik özellikler

3.1. Ürün, en az 100 defa Silinebilir, Dezenfeksiyon ile tekrar işlenebilir olmalıdır.
3.2. İç yüzey malzemesi dezenfeksiyona uygun, dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.
3.3. Her bir manşet üzerinde seri numarası ve UDI (Unique Device Identification) kodu bulunmalı bu özellik izlenebilirliği sağlamalıdır.
3.4. Düz manşetlerde proksimal ve distal çaplar eşit olmalıdır.
3.5. Konik manşetlerde distal çap proksimal çaptan daha küçük olmalı; bu tasarım, daha düşük basınçta etkili kan akışı engellemesi sağlamalıdır.

#### 4. IVRA (İntravenöz Bölgesel Anestezi) İçin Çift Manşet özellikleri

4.1. IVRA prosedürleri için kullanılacak çift manşet modeli:
 4.1.1. İki ayrı havalandırmalı keseye sahip olmalıdır.
 4.1.2. Hortumları bükülmeye dayanıklı, silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 4.1.3. Hem düz hem konik formda sunulmalıdır.
    4.2.4.Çift manşet modeli yeniden kullanılabilir olmalı ve en az 3 farklı uzunluk seçeneği ile temin edilmelidir.

Tüm modellerde boyut tanımlaması renk kodlaması ile yapılmalıdır.

| 46 cm (18") | 15 cm (5.9") | Kırmızı |
| --- | --- | --- |

ÜRÜN ADI: Manuel Turnike Cihazı İçin Manometre

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

1.1. Cihaz, harici güç kaynağına veya basınçlı hava bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışmalıdır.
1.2. Cihaz, cerrahi işlemlerde kansız bir alan sağlamak için turnike manşonuna elle hava basılmasını ve basınç kontrolünü mümkün kılmalıdır.
1.3. Manuel olarak şişirme işlemi yapılabilmeli, cihaz taşınabilir ve klinik kullanıma uygun olmalıdır.

#### 2. FONKSİYONEL BİLEŞENLER

2.1. Manometre:

- Minimum 0-600 mmHg aralığında ölçüm yapabilen, kolay okunabilir analog göstergeli manometreye sahip olmalıdır.

- Basınç göstergesi kalibre edilmiş olmalı ve ±%5 hassasiyet sağlamalıdır.

2.2. Şişirme Mekanizması:

- Turnike manşonunu şişirmek için dayanıklı el pompası veya şişirme topu içermelidir.

- Şişirme topunun avuç içine gelecek bölgesi metal bir aparatla kullanıcıya ergonomik bir tutuş ve kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

2.3. Boşaltma Tapası:

- Turnike manşonundaki havanın kontrollü şekilde boşaltılmasını sağlayan vana veya boşaltma tapası bulunmalıdır.

- Boşaltma işlemi güvenli, kolay ve kullanıcı kontrolünde olmalıdır.

2.4. Bağlantı Hortumu:

- Cihaz mavi ve kırmızı renkte, esnek spiral hortumlu  2 adet verilmelidir.Hortum en az 1 metre uzunluğunda olmalı ve kolay takılıp çıkarılabilen dişi hızlı bağlantı parçası ile donatılmış olmalıdır.

#### Kalite Belgeleri ve Uygunluk

6.1. Ürün CE belgeli olmalı ve Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR 2017/745) kapsamında tıbbi cihaz olarak onaylanmış olmalıdır.
6.2. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır.
6.3. Ürün orijinal ambalajında, kullanım talimatları ile birlikte sunulmalıdır.
6.4. Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, UDI ve seri numarası net olarak belirtilmiş olmalıdır.