### YENiDEN KULLANILABİLİR, SiLİNEBİLiR TEK ÇIKIŞLI MANŞON

- Turnike silinebilir manşon: turnike uygulanması gereken durumlarda, ekstremiteye kan akışını geçici olarak durdurmak amacıyla kullanılmalıdır.

- Silinebilir, dezenfekte edilir ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır. Hastanelerde enfeksiyon kontrol protokollerine uyumlu, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm sağlamalıdır. Ürün dayanıklı ve hafif yapıda olmalı, uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

- Turnike manşonu silinir ve çabuk kuruyan materyalden üretilmiş olmalı ve içinde ilave şişirme lastiği bulunmamalıdır

- Silinebilir, dezenfeksiyon sonrası hızlı kuruyarak kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale gelmelidir. Ürün düz ve konik formlarda sunulmalıdır:

- Düz form: Küçük ve orta boy üst ekstremiteler için kullanılmalıdır.

- Konik form: Konik alt ekstremiteler için anatomik uyum sağlamalıdır.

- Manşet tasarımı, ekstremiteye rahat ve güvenli oturmalı; kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Manşet üzerinde renk kodlu kurdele maaanşon boyutlarını kolayca ayırt edilebilmesini sağlamalıdır.

- Velcro bağlantı sistemi ile ekstremiteye güvenli sabitleme sağlanmalı ve renk kodlu kurdele ile ikinci güvenlik sağlanmalı , ekstra kilitli kemere ihtiyaç duymamalıdır. Ürün PVC ve hasta güvenliği açısından toksik madde içermemelidir. Ürün , en az 100 defa Silinebilir, dezenfeksiyon ile tekrar işlenebilir olmalıdır.

- İç yüzey malzemesi dezenfeksiyona uygun, dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır.

- Her bir manşet üzerinde seri numarası ve UDI (Unique Device Identification) kodu bulunmalı bu özellik izlenebilirliği sağlamalıdır. Düz manşetlerde proksimal ve distal çaplar eşit olmalıdır. Konik manşetlerde distal çap proksimal çaptan daha küçük olmalı; bu tasarım, daha düşük basınçta etkili kan akışı engellemesi sağlamalıdır.

- Hortumları bükülmeye dayanıklı, silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Manşon boyları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

| Tek manşet Modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Tek manşet Model En ( Cm. / Inch ) | Tek manşet Modeli Renk |
| --- | --- | --- |
| 20 cm (8") | 2.5 cm (1.0") | Beyaz |
| 30 cm (12") | 4 cm (1.6") | Mavi |
| 35 cm (14") | 6 cm (2.4") | Sarı |
| 46 cm (18") | 7.5 cm (3.0") | Kırmızı |
| 46 cm (18") | 11 cm (4.3") konik | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 11 cm (4.3") konik | Yeşil |
| 76 cm (30") | 11 cm (4.3") konik | Lacivert |
| 86 cm (34") | 11 cm (4.3") konik | Kahverengi |
| 107 cm (42”) | 11 cm (4.3”) konik | Bordo |