### YENiDEN KULLANILABİLİR, SiLİNEBİLiR RİVA SET

- Turnike silinebilir manşon, intravenöz bölgesel anestezi (IVRA) veya turnike uygulaması gereken durumlarda, ekstremiteye kan akışını geçici olarak durdurmak amacıyla kullanılacaktır.

- Ürün manuel Silinebilir, Dezenfeksiyon Uyumlu ile tekrar kullanıma uygun olmalıdır.Hastanelerde enfeksiyon kontrol protokollerine uyumlu, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm sağlamalıdır.

- Ürün dayanıklı ve hafif yapıda olmalı, uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

- Silinebilir, Dezenfeksiyon sonrası hızlı kuruyarak kısa sürede tekrar kullanıma hazır hale gelmelidir.Ürün düz ve konik formlarda sunulmalıdır:

- Düz form: Küçük ve orta boy üst ekstremiteler için kullanılmalıdır.Konik form: Konik alt ekstremiteler için anatomik uyum sağlamalıdır.

- Manşet tasarımı, ekstremiteye rahat ve güvenli oturmalı; kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Manşet üzerinde renk kodlu kurdele ile boyutlarına göre kolayca ayırt edilebilir olmalıdır.

- Velcro bağlantı sistemi ile ekstremiteye güvenli sabitleme sağlanmalı ve renk kodlu kurdele ile ikinci güvenlik sağlanmalı , ekstra kilitli kemere ihtiyaç duymamalıdır. Ürün PVC ve hasta güvenliği açısından toksik madde içermemelidir.Ürün, en az 100 defa Silinebilir, Dezenfeksiyon ile tekrar işlenebilir olmalıdır.

- İç yüzey malzemesi dezenfeksiyona uygun, dayanıklı ve hızlı kuruyan özellikte olmalıdır ve içinde ilave şişirme yastığı olmamalıdır.

- Her bir manşet üzerinde seri numarası ve UDI (Unique Device Identification) kodu bulunmalı bu özellik izlenebilirliği sağlamalıdır.Düz manşetlerde proksimal ve distal çaplar eşit olmalıdır. Konik manşetlerde distal çap proksimal çaptan daha küçük olmalı; bu tasarım, daha düşük basınçta etkili kan akışı engellemesi sağlamalıdır.

- IVRA prosedürleri için kullanılacak çift manşet modeli:

- İki ayrı havalandırmalı keseye sahip olmalıdır.

- Hortumları bükülmeye dayanıklı, silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Çift manşet modeli yeniden kullanılabilir olmalı ve en az 3 farklı uzunluk seçeneği ile temin edilmelidir.

| Çift manşet modeli Boy ( Cm. / Inch ) | Çift manşet modeli En ( Cm. / Inch ) | Çift manşet modeli Renk Kodu |
| --- | --- | --- |
| 30 cm (12") | 12 cm (4.7") | Mavi |
| 46 cm (18") | 15 cm (5.9") | Kırmızı |
| 61 cm (24") | 15 cm (5.9") | Yeşil |