# CEP KAF BASINCI ÖLÇÜM CİHAZI

- Ürün, trakeal tüplerin ve supraglottik havayolu cihazlarının kaf basınçlarının kontrolü ve ayarlanması amacıyla kullanılan analog manometre cihazı olmalıdır.

- Cihaz, enerji kaynağına ihtiyaç duymadan analog sistemle çalışmalı, pil ya da şebeke elektriğine ihtiyaç duymamalıdır.

- Cihaz, trakeal tüpler ve supraglottik havayolu cihazlarının kaf (cuff) basıncını doğru ve hassas şekilde ölçebilmeli ve ayarlayabilmelidir.

- Cihaz; sağlam, kompakt ve hafif yapıda olmalı, taşınabilir nitelikte olmalıdır.

- Ekran beyaz renkte üzerinde iki farklı ölçüm aralığı olmalıdır. E.T için 20/30 cmH₂O, 60 cmH₂O, ölçüm aralığının dışında kalan alan kırmızı ile tehlikeli alan olarak belirtilmiş olmalı.

- Cihaz avrupa menşeyli ve yüksek kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Manometre göstergesi üzerinde renkli kodlamalar yer almalı, bu sayede ideal basınç aralıkları kullanıcı tarafından kolayca anlaşılabilmelidir.

- Cihazın basınç ölçüm aralığı erişkin modellerde 0 –120 cmH₂O,

- Cihaz, Ø50 mm çapında skalaya sahip olmalıdır.

- Luer bağlantısı cihazın sağ tarafında yer almalı.

- Basınç ayar valfi sol tarafta yer almalı ve baş parmakla aktive edilebilmeli.

- Basınç ayar valfi cihazın arka yüzeyinde bulunmalı ve işaret parmağı ile aktive edilebilmeli.

- Cihaz üzerinde balon   sistemi bulunmalı, bu balon ile kaf şişirilebilmeli ve vakum valfi ile tam boşaltım yapılabilmeli.

- Cihaz tek kullanımlık 100 cm uzunluğunda bağlantı hortumu ile birlikte sunulmalıCihaz, trakeal mukozal kapiller kan akışını koruyacak şekilde 20–30 cmH₂O aralığında kaf basıncını sürdürebilmeli.

- Düşük kaf basıncı; mikroaspirasyon, enfekte sekresyon geçişi ve ventilatör kaynaklı pnömoni riski oluşturabileceğinden önlenmeli.

- Yüksek kaf basıncı; boğaz ağrısı, ses kısıklığı, trakeal iskemi, nekroz ve trakea-özefagus fistülü gibi komplikasyonlara yol açabileceğinden önlenmeli.

- Cihaz lateks içermemeli.

- Cihazda CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008 kapsamında etiketlenmesi gereken ftalatlar bulunmamalı.

- Cihaz CE belgeli ve uluslararası geçerliliği olan kalite sertifikalarına sahip olmalı.

- Üretici firma, cihazla ilgili teknik destek ve kullanıcı eğitimi sağlayabilmeli.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.