Elektrik ile Çalışan Kaf Kontrolörü

(Otomatik Kaf Basınç Ölçer)

1. Tanım ve Kullanım Amacı:
Yoğun bakım, ameliyathane ve benzeri klinik ortamlarda endotrakeal tüplerin , larengial tüplerin veya trakeostomi tüplerinin manşet (cuff) basıncını sürekli ve hassas şekilde izlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilmiş, elektronik kontrollü, otomatik bir kaf basınç kontrol cihazı olmalıdır..

2. Teknik Özellikler:
2.1. Cihaz, elektronik kontrollü otomatik bir kaf basınç ölçer/kontrol cihazı olmalıdır.
2.2. Kaf basıncını sürekli olarak ölçmeli, izlemesi kolaylaştıran dijital göstergeli bir ekran ile gerçek zamanlı bilgi sağlamalıdır.
2.3. LCD ekran büyük ve okunabilir olmalıdır.
2.4. Cihazda sezgisel (kullanımı kolay) kaf basınç ayar mekanizması bulunmalıdır.
2.5. Ayarlanabilir basınç aralığı en az 0 – 60 cm/H₂O arasında olmalıdır.
2.6. Aşırı basınç veya sızıntı durumlarında kullanıcıyı uyaran görsel ve/veya sesli alarm sistemine sahip olmalıdır.
2.7. Cihaz, önerilen kaf basınç aralığında (genellikle 20–30 cm/H₂O) otomatik olarak tutabilmeli veya kullanıcıya bu aralıkta sabit basınç uygulama imkânı tanımalıdır.
2.8. Cihaz, yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sürekli çalışmaya uygun ve dayanıklı yapıda olmalıdır.

3. Montaj Özellikleri:
3.1. Cihazın arkasında 25 mm çapında standart ekipman raylarına sabitlenebilmesi için uygun üniversal kelepçe sistemi bulunmalıdır.
3.2. Cihaz, masa üstü veya yatak başı gibi farklı konumlara sabitlenebilecek şekilde esnek montaj opsiyonları sunmalıdır.

4. Güç ve Güvenlik:
4.1. Cihaz harici güç kaynağı ile çalışmalı, elektriksel güvenlik açısından IEC 60601-1 standardına uygun olmalıdır.
4.2. Elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilir pil ile kısa süreli çalışma özelliği olmalıdır..

5. Ambalaj ve Etiketleme:
5.1. Her cihaz orijinal ambalajında, eksiksiz ve sağlam şekilde teslim edilmelidir.
5.2. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, model numarası, seri numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi (varsa) yer almalıdır.
5.3. Cihazla birlikte Türkçe kullanıcı kılavuzu verilmelidir.

6. Uygunluk ve Belgeler:
6.1. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
6.2. Ürün ISO 13485 kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.
6.3. Cihaz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.

7. Eğitim ve Teknik Destek:
7.1. Kurum personeline, ürünün kullanımı ve bakımı konusunda ücretsiz eğitim verilmelidir.
7.2. Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olmalı ve bu süre boyunca teknik servis ve yedek parça temini garanti edilmelidir.
7.3. Garanti süresi sonrası için teknik servis hizmetinin sürdürülebilirliği taahhüt edilmelidir.