ERİŞKİN KONİK BACAK TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU

- TEK KAFLI RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI SİLİKON VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ PVC KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU SİLİNİR VE ÇABUK KURUYAN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, KONİK ŞEKLİ İLE BACAĞA UYUMSAĞLAMALI VELCRO İLE SABİTLENMELİDİR VE RENK KODLU KURDELE İKİNCİ GÜVENLİKSAĞLANMALIDIR.

- VBM MARKA TURNİKE CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU KONİK OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU BOYU YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI BOYU 86CM. GENİŞLİĞİ 12 CM. EKSTREMITE ÇEVRESİ 69-79 CM. AĞIRLIĞI 440GR OLMALIDIR.

- MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNMELİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.

- TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNMELİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.

- BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALI VE MANŞONLARA SIVI GEÇMESİNİ ENGELLEMEK KİRLENMESİNİ KORUMAK İÇİN HER MANŞON KUTUSUNUN İÇİNDE 1 ADET KORUYUCU TURNİKE KAF KILIFI BULUNMALIDIR.  .

- ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 5 YIL İÇİNDE 100 KEZ HAZIRLAMA VE KULLANIM İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTİLMELİDİR.

- ISO BELGELİ VE CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UTS/UBB KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANLI (MDR ) VE AVRUPA MENŞEYLİ OLAMALI.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN MANŞON ÜZERİNDE QR KOD’U OLMALIDIR. BU KOD İLE ;  UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.