YETİŞKİN RİVA BACAK TURNİKE MANŞONU

- ÇİFT KAFLI RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI SİLİKON VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ PVC KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU SİLİNİR VE ÇABUK KURUYAN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, VELCRO İLE SABİTLENMELİDİR VE RENK KODLU KURDELE İKİNCİ GÜVENLİK SAĞLANMALIDIR.

- VBM MARKA TURNİKE CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU BOYU YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI BOYU 61 CM. GENİŞLİĞİ 15 CM. OLMALIDIR. EKSTREMITE ÇEVRESİ 43-57 CM. AĞIRLIĞI 400GR OLMALIDIR.

- MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.

- TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNMELİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.

- BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALIDIR.

- ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 5 YIL İÇİNDE 100 KEZ HAZIRLAMA VE KULLANIM İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTİLMELİDİR.

- ISO BELGELİ VE CE İŞARETLİ AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) BELGESİ OLMALIDIR.

- UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.

- ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN MANŞON ÜZERİNDE QR KOD’U OLMALIDIR. BU KOD İLE;  UBB KODU, SON KULLANIM TARİHİ VE LOT NUMARASI GÖRÜLEBİLMELİDİR.