OTOMATİK KAF KONTROLÖR

- OTOMATİK CUFF BASINÇ ÖLÇER YÜKSEK VOLÜMLÜ, DÜŞÜK BASINÇLI, BALONLU TRAKEAL TÜP, LARENGEAL TÜP,SUPRAGLAKTİK AİRWAY, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ İÇİN KULLANILMALIDIR.

- EN DÜŞÜK BASINÇ İLE BLOKAJ SAĞLAMALI TRAKEAL MUKOZANIN HASAR GÖRMESİNİ ENGELLEMELİ NEKROZ RİSKİNİ AZALTMALIDIR.

- AYARLANMIŞ BASINCI OTOMATİK OLARAK SABİT TUTMALIDIR.

- SIZINTILARI DENGELEMELİ ( AZALAN BASINÇ 1 CMH2O) AYRICA ASPİRASYON VE BUNUNLA BİRLİKTE PNÖMONİYE YOL AÇAN RİSKİ AZALTMALIDIR.

- ANESTESTETİK GAZLARIN DİFÜZYON İLE OLUŞAN BASINÇ ARTIŞINDA AYARLANMIŞ OLAN BASINCA GERİ DÖNMELİDİR

- SIZINTI YA DA DİSKONEKSİYON DURUMUNDA ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMELİDİR.

- OTOMATİK AYARLAMA ÖZELLİĞİ İLE CUFFI 25 CM H2O (ERİŞKİN) / 10CM H2O (ÇOCUKLAR) ŞİŞİRMELİDİR.

- BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİ TUŞLAR İLE YAPILMALIDIR.

- CİHAZIN İÇERİSİNDE EN AZ 2 METRE SİLİKON BAĞLANTI HORTUMU OLMALIDIR. İSTENİLDİĞİNDE YENİSİ TEDARİK EDİLEBİLMELİDİR.

- CİHAZIN İÇERİSİNDE FARKLI HASTADA KULLANABİLMEK ÜZERE ONE-WAY(GERİ İTMELİ) TEKNİK 2 ADET BAĞLANTI YOLU OLMALIDIR.

- ONE -WAY(GERİ İTMELİ) TEKNİK BAĞLANTI YOLU GEREÇLERİ OTOMATİK VEYA MANUEL KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.

- CİHAZIN ÜZERİNDE PİL DURUMUNU GÖSTEREN BÖLÜM OLMALIDIR.

- PİL BİTTİĞİNDE ALARM SİSTEMİ İLE UYARI VERMELİDİR.

- BÜYÜK LCD-TFT EKRANI OLMALIDIR.

- ELEKTRİK KESİNTİSİNDE PİL DEVREYE GİRMELİDİR.

- ELEKTRİK İLE ÇALIŞMALIDIR.

- CİHAZIN ARKASINDA SABİTLEME VİDASI OLMALIDIR.

- İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ CİHAZ ÜZERİNDE OLMALIDIR.

- YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE ORTAMINDA GÖZ YORMAMASI İÇİN ÜRÜN AMELİYATHANE RENGİ OLAN DIŞ YÜZEĞİ MAVİ OLMALIDIR.

19.UBB/ÜTS KAYDI VE CE BELGESİ ÜRÜN MDR YÖNETMELİ KAPSAMINDA KAYITLI OLMALIDIR.

20.2 YIL DİSTRİBİTÖR FİRMA GARANTİLİ OLMALIDIR.