# TEK EKSTREMİTE ve İRRİGASYON ÖZELLİKLİ TURNİKE CİHAZI

- Cihaz tek ekstremite ameliyatların da kullanılabilmelidir. Bir kanalı manşon bir kanalı basınç torbası ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihaz 100-240v elektrik ile çalışmalıdır.

- Cihaz üzerinde spiral hortumları mevcut olmalı  ve bu hortumlar positive kilitleme konnektörü (plc) sistemi ile manşon ve basınç torbalarına adapte olabilmelidir.

- Cihaz üzerinde ki spiral hortumlar renk kodlu olmalıdır. Spiral hortumlar basınca dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz çalışma frekansı 50-60 hz.olmalıdır.

- Mobil stand ve manşon taşıma sepeti makineye monte edilebilir kilitli tekerlekli cihaz üzerinde taşıma sapı olmalıdır. Mobil stand üzerinde basınç torbası, manşon ve esmarh bandajları konumlandırmak için iki farklı sepet olmalıdır. Mobil standın tekerlekleri kilitlenebilir olmalıdır.

- Mobil stand üzerine sabitlenen cihaz standın tepsisinden daha ufak olmalıdır. Standın içerisinde kablo kanalı bulunmalıdır. Tepsi üzerinde manşon kablolarının asılacağı aparatlar olmalıdır. . Mobil stand en fazla 8 kg ve en fazla 100cm olmalıdır.. Cihaz en fazla 5 kg olmalıdır.

- Cihaz menüsünde 14 farklı dil seçeneği içerisinde türkçe dil seçeneği de olmalıdır. Saat, tarih, ekran parlaklığı ve ses seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlardan kalibrasyon ve self test, kaçak testi yapma imkanı bulunmalıdır.

- Ana ekran üzerinde şarj durumu, güncel saat, elektrik bağlantısı aktifliği gözlenebilir olmalıdır.

- Menü içerisinden son 5 operasyon süreci kayıt altında izlenebilir olmalıdır.

- Manşon basıncı ve operasyon süresi dokunmatik ekran üzerinde ayarlanabilmelidir. Ekran renk koduna göre iki bölümden oluşmuş olmalıdır. Manşonu kontrol eden ekran için ayarlar kısmından başlangıç basıncı ve başlangıç zamanı seçildikten sonra cihaz her açıldığında ayarlanan basınç ve zaman değeri gözlenmelidir. Basınç torbasını kontrol eden ekran için ayarlar kısmından başlangıç basıncı seçildikten sonra cihaz her açıldığında ayarlanan basınç gözlenmelidir.

- Operasyon süresi içerisinde ekranda sunulan hızlı seçenek butonları ile operasyon süresini 15 er dakikalık zaman dilimleri için uzatabilme veya kısaltabilme imkanı olmalıdır. Belirlenen operasyon süresi bittikten sonra manşondaki basınç sabit kalmalı ve alarm çalmalıdır. Kaf boşaltılmadan alarm çalmayı bitirmemelidir. Operasyonun devam edebilme ihtimali için hızlı seçenek butonları ile 15er dakikalık zaman dilimleri ile operasyona ek süre vermek mümkün olmalıdır.

- Operasyon süresi içerisinde ekranda sunulan hızlı seçenek butonları ile kaf basınçlarını 50 şer mm/hg artırıp azaltma imkanı olmalıdır.

- Ekran kilidi kaydırma tekniği ile açılabilmelidir.

- Lityum iyon batarya cihaz içinde olmalıdır.

- Elektrik kesildiğinde tam batarya ile 8 saat cihaz çalışmalıdır.

- Çalışma basıncı 100kpa olmalıdır.

- Ayarlanabilir basınç aralığı; 5 mm/hg aralıklarla 80-500 mm/hg olmalıdır.

- Ekran doğruluğu hedeflenen değerden ± 5 mm/hg olmalıdır.

- Zaman alarmı ;15-120 dakika süresince sesli ve görsel olarak uyarabilir olmalıdır. Ameliyathanede bulunan cihazlarla alarm sesinin karışmaması için 3 farklı alarm sesi seçeneği ayarlar kısmından belirlenebilir olmalıdır. Alarm ses seviyesi ≤45 db ( a) olmalıdır.

- Cihazın ekranı 8” wvga  çözünürlüğü  800x480 pixel ve tft (ekranın arka aydınlatması, yani piksellerinizin ışımasını sağlayan ışıklar sürekli açık).arka ışık led olmalıdır.

- Cihazın sahip olduğu kapasitif dokunmatik ekran ,insan vücudunun elektriksel özelliklerinden faydalanarak oldukça isabetli ve çok hafif dokunmaları bile kullanıma yansıtabilmelidir.

- Taşıma ve saklama koşulları; -20 ve +60 ◦c derece ile % 5 ten %95 e kadar neme dayanıklı olmalıdır. 70-106 kpa dış basınca dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde bir flash disk girişi bulunmalıdır. Cihaz arızası yazılımdan kaynaklandığı durumlar için, cihaza bağlanan flash disk ile içerisindeki yazılım alınıp üreticiye gönderilir, üreticiden gelen yeni yazılım ile tamir işlemi hızlıca gerçekleşmelidir. Cihaza yeni bir güncelleme geldiği zaman yine üreticinin yolladığı flash disk ile cihaz güncellenmesi yapılmalıdır. Bu işlemlerin tamamından cihazı teslim eden firma sorumludur.

- Cihazın üreticisi aynı zamanda 1 adet tek kullanımlık 3000ml’lik basınç torbasını cihaz ile beraber teslim etmelidir.

- Cihaz garantisi 2 yıl, yedek parça garantisi 10 yıldır. Cihazın üreticisi aynı zamanda 1 adet tek kullanımlık 3000ml’lik basınç torbasını cihaz ile beraber teslim etmelidir.

- Ce belgesi ve ÜTS kaydı AB uygunluk beyanı (MDR) ,AB sertifikası (MDR) belgeleri olmalıdır

- Ürün izlenebilirliği için manşon üzerinde QR kod’u olmalıdır. bu kod ile;  ubb kodu, son kullanım tarihi ve lot numarası görülebilmelidir.