Larengeal Tüp LTS-D

(2. Nesil Supraglottik Havayolu Cihazı)

- Bu cihaz, hastane içi ve hastane öncesi acil müdahale ortamlarında (örneğin kardiyopulmoner resüsitasyon - CPR) geçici hava yolu güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan, 2. nesil drenaj tüplü supraglottik havayolu cihazı olmadır.

- Cihaz, drenaj (gastrik) tüpü içeren 2. nesil bir supraglottik hava yolu cihazı olmalıdır.
Minimal eğitimle uygulanabilir ve sınırlı ağız açıklığı olan hastalarda bile kolay yerleştirilebilir yapıda olmalıdır.

- Ürün, üzerindeki diş işareti ile doğru derinliğin belirlenmesini ve yönlendirme/repozisyon yapılmasını sağlamalıdır.

- Tüm boyutları, standart olarak gastrik tüp yerleştirilebilecek şekilde drenaj kanalına sahip olmalıdır.

- En az 18 Fr. boyutuna kadar gastrik tüp yerleştirilebilmelidir.

- Renk kodlamalı enjektör sistem ile birlikte gelmeli ve maksimum şişirme hacmi üzerinde net şekilde gösterilmelidir.

- Tüm yaş gruplarını kapsayan (yenidoğan, pediatrik ve erişkin) boyutlarda mevcut olmalıdır.

- Cihaz, trakeal tüple değiştirilebilecek şekilde (örneğin video laringoskop ve buji yardımıyla) tasarlanmış olmalıdır.

- Solunum filtresi ile birlikte kullanıldığında aerosol üretiminin azaltılmasına katkı sağlamalıdır.

- CPR sırasında kesintisiz göğüs kompresyonuna olanak tanımalı, akışsız zamanı azaltmalıdır.

- OHCA (hastane dışı kardiyak arrest) vakalarında endotrakeal entübasyona kıyasla daha yüksek sağ kalım oranına sahip olduğu literatürle desteklenmiş olmalıdır.

- Her bir ürün, steril ve tek kullanımlık şekilde kullanıma hazır olarak ambalajlanmış olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, boyut bilgisi ve lot numarası bulunmalıdır.

- Ürünlerin kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün ISO 13485 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- mide aspirasyonlu larengial tüpler aşağıda belirtilen boy / kilo n.g ve fiberoskop ölçü aralıklarında olmalıdır. yenidoğan tüp boyu hasta hasta kilo / boy n.g boy fiberoskop renk kodu 0 5 kg’ az 1 2 2,5 bebek çocuk çocuk 5 kg-12 kg 12 kg - 25 kg 10 fr. 10 fr. 16 fr. 125 cm – 150 cm. 16 fr. 3 4 5 erişkin, küçük 155 cm.’den kısa 18 fr. erişkin, orta 155 cm / 180 cm 18 fr. erişkin, büyük 180 cm üzeri 18 fr.