## LT® evo - SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU CİHAZI

- Ürün; rutin anestezi uygulamaları, zor hava yolu yönetimi ve kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) sırasında geçici hava yolu güvencesi sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün, üst hava yolunun anatomik yapısına uygun eğrilikte olacak şekilde anatomik tasarıma sahip olmalı; konik distal uç ve ince oval kesit yapısını içermelidir.

- Konik distal uç ve ince oval kesit yapısı sayesinde, yerleştirme sırasında karşılaşılan direnci azaltmalı; minimum ağız açıklığı çocuklarda 13–17 mm, erişkinlerde 19 mm olan olgularda etkin ve hızlı yerleştirme imkânı sağlamalıdır.

- Tüp üzerinden fiberoptik bronkoskop geçişine olanak tanımalı; trakeal entübasyonun fiberoptik rehberlik eşliğinde gerçekleştirilmesi önerilmelidir.

- Geniş ventilasyon açıklığı sayesinde optimal gaz değişimi için yeterli hava akışı sağlamalıdır.

- İnce duvarlı iki adet kaf (proksimal ve distal) içermeli ve <60 cmH₂O kaf basıncı altında etkin orofarengeal ve özofageal sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Her iki kaf, tek bir şişirme hattı (inflation line) aracılığıyla eş zamanlı olarak şişirilebilmeli ve söndürülebilmelidir.

- Drenaj tüpü aracılığıyla doğru yerleşimin teyidi mümkün olmalı ve aspirasyon riski azaltılmalıdır.

- Yerleştirme derinliğini belirlemek ve gerektiğinde yeniden konumlandırmaya yardımcı olmak amacıyla diş hizalama işaretleri bulunmalıdır.

- Entegre bite-block yapısı sayesinde cihaz hasarı ve hava yolu obstrüksiyonu riski önlenmelidir.

- Epiglottis deflektörleri, epiglottisin ventilasyon kanalına doğru katlanmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Ventilasyon kanalı dış eğrisinde yer alan entegre rampa yapısı, trakeal tüpün glottik girişe yönlendirilmesini kolaylaştırmalıdır.

- Ventilasyon kanalı üzerinden standart trakeal tüp geçişine olanak tanımalıdır.

- Geniş çaplı gastrik tüp geçişine izin vermeli; Boy 4 ve 5 için 18 Fr’ye kadar gastrik tüp kullanımını desteklemelidir.

- Ürün, yumuşak ve esnek malzemelerden üretilmiş olmalı ve hasta konforunu maksimize etmelidir.

- Ürün doğal kauçuk lateks içermemeli ve bu durum resmi belgelerle beyan edilmelidir.

- Ürün, CLP Yönetmeliği (EC) 1272/2008 kapsamında etiketleme gerektiren ftalatları içermemelidir.

- Ürün tek kullanımlık olmalı ve steril ambalaj içerisinde sunulmalıdır.

- Ürün; enjektörlü tekli paketler ve enjektörsüz onlu paketler olmak üzere farklı tedarik seçenekleriyle sunulabilmelidir.

- Kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde; üretici firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürün boyutu ve lot numarası açıkça yer almalıdır.

- Ürün CE işaretli olmalı; UBB/ÜTS kayıtlı bulunmalı ve MDR (AB Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) kapsamında geçerli uygunluk beyanına sahip olmalıdır.

| Boy | Hasta Kilosu | Gastrik Tüp | Ventilasyon Kanalı Trakeal Tüp | Min. Ağız Açıklığı | Önerilen Kaf Hacmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 - 25 kg | ≤ 12 Fr | ≤ 6.7 mm O.D (5.0 mm I.D.kafsız) | 13 mm | < 60 cmH₂O veya 30 ml |
| 3 | 25 - 50 kg | ≤ 16 Fr | ≤ 8.7 mm O.D (6.5 mm I.D.) | 17 mm | < 60 cmH₂O veya 40 ml |
| 4 | 50 - 90 kg | ≤ 18 Fr | ≤ 10.7 mm O.D (8.0 mm I.D.) | 19 mm | < 60 cmH₂O veya 45 ml |
| 5 | > 90 kg | ≤ 18 Fr | ≤ 10.7 mm O.D. (8.0 mm I.D.) | 19 mm | < 60 cmH₂O veya 50 ml |